.................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Tytusa Chałubinskiego 5

02-004 Warszawa

OFERTA

My, niżej podpisani ....................................................................................... działając w imieniu i na rzecz: ....................................................................................... w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2 / 2023 /KCBTiK dotyczące: Dostawy ZESTAWU BEZPRZEWODOWYCH NAPĘDÓW WIERTARSKICH I PIŁY ORTOPEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM, składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – Dostawę ZESTAWU BEZPRZEWODOWYCH NAPĘDÓW WIERTARSKICH I PIŁY ORTOPEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz poniższej tabeli):

| ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH NAPĘDÓW WIERTARSKICH I PIŁY ORTOPEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ OFERTY W PLN cena obejmuje całkowity koszt, w tym koszt zakupionego sprzętu i wyposażenia wraz z transportem do siedziby Zamawiającego ………..……. zł netto .…………….. zł brutto |  |  |  |  |  |
| Nazwa, model, rok produkcji |  |  |  |  |  |
| L.p. | ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  | ilość | Spełnienie wymaganego parametru TAK/NIE | Parametr oferowanego urządzenia |
|  | PRZEZNACZENIE |  |  |  |  |
|  | przeznaczone do przetwarzania ludzkich tkanek, przygotowywania przeszczepów biostatycznych układu mięśniowo-szkieletowego w SBBTiK KCBTiK. |  | x |  |  |
|  | OPIS - WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |  |  |
|  | MAŁA WIERTARKA ORTOPEDYCZNA AKUMULATOROWA |  | 1 |  |  |
|  | KOMPATYBILNA Z ŁĄDOWARKĄ AESCULAP ORAZ DODATKOWYMI AKUMULATORAMI BĘDĄCYMI NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO |  | x |  |  |
|  | WAGA REKOJEŚCI NIE WIECEJ NIŻ 850G |  | x |  |  |
|  | MOC MINIMUM 85W, |  | x |  |  |
|  | OBROTY ZGODNIE I PRZECIWNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA |  | x |  |  |
|  | KANIULOWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ŚREDNICA NIE MNIEJ NIŻ 3,2MM |  | x |  |  |
|  | POKRYWA KOMORY AKUMULATORA |  | 1 |  |  |
|  | OBUDOWA WYKONANA Z TYTANU |  | x |  |  |
|  | URZĄDZENIE POSIADA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY Z WIERTARKI NA PIŁĘ ZA POMOCĄ NASADEK |  | x |  |  |
|  | ZAKŁADANIE KOŃCÓWEK ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ SZYBKOZŁĄCZKI ODCIĄGANEJ PIERŚCIENIEM |  | x |  |  |
|  | NAPĘD Z DWOMA PRZYCISKAMI, ZAKRES PRĘDKOŚCI WIERCENIA: 0 – 1250 OBR./MIN |  | x |  |  |
|  | BATERIA LI ION, ZE ZINTERGROWANĄ ELEKTRONIKĄ, NAPIĘCIE 9,9V, POJEMNOŚĆ NIE MNIEJ NIŻ: 10,89 WH |  | 2 |  |  |
|  | WYMAGANIA – UKŁAD WIERTARKI |  |  |  |  |
|  | NASADKA WIERATRKA TRÓJSZCZĘKOWA TYPU JACOBS |  | 1 |  |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA AKCESORIÓW MINIMUM W ZAKRESIE O ŚREDNICACH OD 0,5MM DO 7,4MM |  | x |  |  |
|  | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA MINIMUM W ZAKRESIE OD 0 DO 1250 OBR/MIN |  | x |  |  |
|  | MOMENT OBROTOWY NIE MNIEJ NIŻ 1,5 NM, |  | x |  |  |
|  | WYMIARY NASADKI NIE WIĘCEJ NIŻ 90 X 30 MM |  | x |  |  |
|  | WAGA NIE WIĘCEJ NIŻ 170G |  | x |  |  |
|  | NA WYPOSAŻENIU KLUCZYK |  | x |  |  |
|  | WIERTŁA DO NASADKI WIERTARSKIEJ OD ŁUGOŚCI ROBOCZEJ NIE MNIEJ NIŻ 35MM, WIELOKROTNEGO UŻYTKU STERYLIZOWALNE |  | x |  |  |
|  | WIERTŁA DO NASADKI WIERTARSKIEJ ŚREDNICA 1,1MM, |  | 5 |  |  |
|  | WIERTŁA DO NASADKI WIERTARSKIEJ ŚREDNICA 1,5MM, |  | 3 |  |  |
|  | WIERTŁA DO NASADKI WIERTARSKIEJ ŚREDNICA 2MM, |  | 3 |  |  |
|  | WIERTŁA DO NASADKI WIERTARSKIEJ ŚREDNICA 2,5MM, |  | 3 |  |  |
|  | WIERTŁA DO NASADKI WIERTARSKIEJ ŚREDNICA 3MM, |  | 3 |  |  |
|  | FREZ STOŻKOWY ŚREDNICA W ZAKRESIE 5-6MM DŁUGOŚĆ NIE MNIEJ NIŻ 70MM |  | 2 |  |  |
|  | WYMAGANIA – UKŁAD PIŁY |  |  |  |  |
|  | NASADKA PIŁA POSUWISTO ZWROTNA, |  | 1 |  |  |
|  | PRĘDKOŚĆ PRACY MINIMUM W ZAKRESIE OD 0 DO 15000 OBR/MIN |  | x |  |  |
|  | WAGA NIE WIĘCEJ NIŻ 170G |  | x |  |  |
|  | OSTRZA DO PIŁY POSUWISTWO ZWROTNEJ, WIELOKROTNEGO UŻYTKU STERYLIZOWALNE |  | x |  |  |
|  | OSTRZA DO PIŁY POSUWISTWO ZWROTNEJ OD ŁUGOŚCI ROBOCZEJ 25MM |  | 2 |  |  |
|  | OSTRZA DO PIŁY POSUWISTWO ZWROTNEJ OD ŁUGOŚCI ROBOCZEJ 27MM |  | 2 |  |  |
|  | OSTRZA DO PIŁY POSUWISTWO ZWROTNEJ OD ŁUGOŚCI ROBOCZEJ 33MM |  | 2 |  |  |
|  | RASZPLA DO KOŚCI (PILNIK) WIELOKROTNEGO UŻYTKU STERYLIZOWALNE POWIERZCHNIA ROBOCZA ZĄBKOWANA MINIMUM W ZAKRESIE 10X5MM |  | 1 |  |  |
|  | WMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | OLEJ DO KONSERWACJI W AEROZOLU POJEMNOŚĆ MIN 300ML |  | 5 |  |  |
|  | WSZYSTKIE ELEMENTY (OPRÓCZ BATERII/ŁADOWARKI) MOŻNA PODDAĆ PROCESOWI STERYLIZACJI / AUTOKLAWOWANIA W WYSOKIEJ TEMPERATURZE DO 135°C. |  | x |  |  |
|  | KOMPATYBILNOŚĆ Z MYJNIĄ/DEZYNFEKTOREM DO MYCIA AUTOMATYCZNEGO |  | x |  |  |
|  | PRZEGLĄDY COROCZNE PRZEZ OKRES GWARANCJI |  | x |  |  |
|  | GWARANCJA i SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | x |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne W CZASIE TRWANIA OKRESU GWARANCJI – przegląd minimum 1 raz na 12 miesięcy |  | x |  |  |
|  | Dostawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu Zamawiającego na następujących zasadach: - przeszkoli operatorów z załogi zamawiającego w zakresie obsługi, - przeszkoli operatorów w zakresie konserwacji urządzenia, - szkolenie udokumentowaniem zaświadczeniem - Szkolenie w miejscu dostawy urządzenia – w siedzibie zamawiającego |  | x |  |  |

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z pkt. X zapytania ofertowego.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE oraz posiada niezbędne instrukcje i jest objęty gwarancją producenta. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

- Załącznikami do niniejszego formularza są (zgodnie z wymaganiami wskazanymi w XII pkt. zapytania ofertowego):

a) wykaz dostaw

b) proponowane postanowienia umowy – do akceptacji KCBTiK

c) oświadczenie zał. 4

d) …....

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

- Wzór umowy – proponowany przez Wykonawcę do akceptacji KCBTiK

................................, dnia .............................                                         ………………………………………………….

podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).